荧光光源使用指南与注意事项

一、灯具预热

1. 打开电源。

2. 预热。预热 5分钟为宜，以确保稳定的光输出。

3. 稳定运行。

不要中断步骤1和2，因为这样可能缩短灯具的使用寿命。灯具必须连续预热。

二、注意事项

1．在启动装置前，要确保光导管已正确地插入X-Cite 120 和显微镜。这将最大限度地减少紫外线暴露的危险。

2．X-Cite 120所提供的紫外线能量足以点燃易燃物质。严禁直视光导管的光线发射端，否则该光线会严重损坏眼角膜和视网膜。

3．必须在 X-Cite 单元后面留出足够的间隙以防光导管扭绞或过度弯曲。光导管的弯曲半径至少为 75 mm。过于弯曲会导致热量积聚，易加速光导管的损坏/退化。

4．通风孔位于设备后方和底部，防止堵塞底盘通风口。如果这些通风口被堵塞，将可能导致过热现象。

5．环境温度在35℃以上，-5℃以下使用时，持续时间切勿过长，否则可能会导致密封部位老化，并在液体中形成气泡。

三、提高灯具寿命

1. 灯具每点亮一次，灯具应力将有效降低寿命 5 小时，避免在午餐或短时间休息期间关闭灯具。

2. 在灯具点亮后，避免在运行少于20分钟内将其关闭。

3. 避免对灯具进行不必要的移动和震动，特别是当它正在运行或较热时。

4．确保空气过滤器无灰尘和杂物——即使部分堵塞过滤器也可能会降低灯具寿命。